
询价通知书 
政府采购 
项目名称：珲春市海东社区卫生服务中心建设项目医疗设备采购项目（第一批）  

项目编号：0773-2441GNJLHWXJ5742/02  
采购方式：询价

采 购 人：珲春市卫生健康局
目 录

   询价采购邀请书
   供应商须知 
   响应资料表
   合同条款
   货物需求一览表
   货物的技术规格与要求

   服务费承诺书
   附表   

 询价采购邀请书
项目概况

珲春市海东社区卫生服务中心建设项目医疗设备采购项目（第一批）的潜在供应商应在长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室获取询价文件，并于2024年10月23日13点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：0773-2441GNJLHWXJ5742/02

采购编号：采购计划-[2024]-00146号  
项目名称：珲春市海东社区卫生服务中心建设项目医疗设备采购项目（第一批）

采购方式：询价

预算金额：02包人民币62万元；
最高限价：02包人民币62万元
采购需求：
	包号
	设备名称
	数量
	简要技术参数

	02
	数字化摄影X射线系统（DR）
	1套
	设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能等。

	详见第六篇：技术规格与要求


合同履行期限（交货期）：合同签订后30日内交货并安装调试合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；
3.本项目的特定资格要求：

3.1.投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

3.2.投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

3.3.投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》；
4.供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库【2016】125号文件）；

5.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：凡有意参加本项目的供应商请在延边朝鲜族自治州公共资源交易网上注册并领取CA锁完成登陆，及时填写提交单位信息，确认信息审核通过，并至少登陆一次延边交易平台，填写单位信息请从延边州公共服务平台登陆入口登陆填写，网址（http://ybggzy.com/）。注册登录后方可参与投标，否则引发的一切后果由供应商自行承担。
三、获取询价通知书
1.时间：2024年10月14日至2024年10月17日，每天上午8:30至11：30，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室；

3.方式：凡有意参加投标者持以下资料原件及加盖公章复印件至长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室购买询价通知书：

（1）企业营业执照副本；

（2）单位负责人授权委托书；

（3）单位负责人及被授权人身份证。

4.询价通知书售价：02包500元；过期不售，售后不退。
四、响应文件提交

1.提交响应文件截止时间、采购时间：2024年10月23日13点30分（北京时间）；

2.地点：珲春市公共资源管理中心（地址：吉林省珲春市龙源东街1066号，珲春市政务中心4楼）逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

五、开启

1.时间：2024年10月23日13点30分（北京时间）

2地点：吉林省珲春市龙源东街1066号珲春市政务中心四楼，逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等。

2.公告网站：延边朝鲜族自治州公共资源交易网（同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台和吉林省政府采购网）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采 购 人：珲春市卫生健康局

地    址：吉林省珲春市

联 系 人：李莉
电    话：0433-7512376
2.采购代理机构信息

采购代理机构：中金招标有限责任公司

地    址：长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室（生态大街与天工路交汇）

联 系 人：武娜、高欢
电    话：0431-81150785

3.项目联系方式

项目联系人：武娜、高欢

电　　 话：0431-81150785
第二篇  供应商须知
目录

A总则

1 资金来源
2 合格的供应商

3 合格的货物和服务
4 询价费用
B询价通知书
5 询价通知书的构成  

6 询价通知书的澄清
7 询价通知书的修改
C响应文件的编制

8 响应使用的文字和单位

9 响应文件的组成
10 响应书格式
11 响应报价
12 响应货币
13 供应商的合格性和资格证明文件
14 货物的合格性并符合询价通知书规定的证明文件
15 保证金
16 响应有效期
17 响应文件的式样和签署
D响应文件的递交

18 响应文件的密封和标记
19 递交响应文件的截止日期
20 迟交的响应文件
21 响应文件的修改和撤回
E询价与评审

22 询价

23 评审过程的保密性及纪律性

24 响应文件的澄清
25 响应文件的初审
26 对响应文件的评估和比较
27 评审原则、标准

F授予合同

28 授予合同的准则
29 资格后审
30 采购人在授予合同时变更采购货物数量的权利
31 成交通知
32 签署合同
33 履约保证金
34 成交服务费
供应商须知
A 总则

1 资金来源：其他财政资金 
2 合格的供应商
3.1应符合询价采购公告中供应商资格要求，供应商需将以下资料的复印件装订到响应文件中，证明其资格满足询价采购资格要求：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照等证明文件；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具的财务审计报告或开标前三个月内供应商基本户开户银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书，格式自拟；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺书，格式自拟；
6）符合申请人资格要求中“3.本项目的特定资格要求”的证明材料；
7）未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺书，格式自拟；

8）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；提供承诺书，格式自拟。
注：分支机构参与投标时，应提供总公司授权的营业执照、授权委托书（授权委托书内容应明确授权范围），其民事责任由总公司承担。

3 合格的货物和服务
3.1  合同规定的货物和服务指其来源符本次采购规定的货物和服务。

3.2  供该条款参考，“原产地”指货物开采、生产或提供辅助服务的地方。所述的货物是指制造、加工或使用重要的和主要的部件装配而成的货物，在商业上公认的产品是指其基本特征、性能或功能与部件有着实质性区别的产品。
3.3  响应设备为国产设备时响应设备的相关材料如非中文文本视为无效。

4 询价费用

4.1  无论响应过程中的作法和结果如何，供应商承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，采购
人和采购代理机构在任何情况下不负担这些费用。

B 询价通知书
5 询价通知书的构成

5.1  询价通知书包括：

第一篇   询价采购邀请函
第二篇   供应商须知

第三篇   响应资料表

第四篇   合同条款
第五篇   货物需求一览表
第六篇   货物的技术规格与要求
第七篇   成交服务费承诺书
第八篇   附表
5.2  供应商应认真、全面审阅询价通知书中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按询价通知书要求提
供全部资料或提交的响应文件未对询价通知书做出实质性响应，那么供应商将承担其风险并有可能根据第25款导致响应文件被拒绝。

6 询价通知书的澄清

6.1  任何要求对询价通知书提出澄清的供应商，应在响应截止日期前3日以书面形式（加盖公章）通知采购代理机构。采购代理机构对响应截止日期前3日收到的任何澄清要求以书面形式予以答复，如有必要并将不标明来源的书面答复告知已购买询价通知书的每一潜在供应商。

6.2  供应商要求解释和澄清的问题均应形成书面文件，并有法定代表人或其授权人签字/盖章和日期。
7 询价通知书的修改

7.1  在响应截止日期前任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复供应商提出澄清的问题时对询价通知书进行修改。

7.2  询价通知书的修改将以书面形式告知所有购买询价通知书的潜在供应商，并对其具有约束力，对方必须立即以邮件的形式确认已收到该修改，否则视为认同该修改，从而导致的一切后果由供应商自行承担。

7.3  为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑询价通知书的修改，采购代理机构可酌情推迟第19款中规定的响应截止日期。

7.4  采购代理机构在响应截止日期之前发布的有关询价通知书的一切有效的书面通知、澄清、修改及补充均为询价通知书不可分割的组成部分，与询价通知书具有同等法律效力。当文件间的内容相矛盾时，以后期的文件为准。

C 响应文件的编制

8 响应使用的文字和单位

8.1  响应文件所有部分均应以中文编制。度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）。

9 响应文件的组成

供应商编制的响应文件必须包括以下部分，但不限于以下部分：

9.1  商务部分：

      1） 响应一览表（独立于响应文件之外，分别单独密封）
2） 响应书、响应分项报价表（按照本须知第10、11和12款要求填写）

3） 资格证明文件（按照本须知第13款要求出具）
4） 货物说明一览表

5） 成交服务费承诺书

6） 询价通知书内要求的其它文件（包括附表中提供的所有格式，但不局限于附表）

9.2  技术部分：

1） 按照本须知第14款对询价通知书的书面应答，包括技术描述（含原理性介绍）、技术规范、技术方案、技术参数、技术文件、图纸、安装介绍、工期进度安排，以及供应商认为有必要说明的其他内容。

2） 供应商应响应询价通知书。在此前提下，还可提出补充建议或说明，提出比询价通知书的要求更为合理的建议方案，单列于“供应商需要说明的其他问题”中，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
9.3  供应商须以上述顺序编制响应文件。

10 响应书格式

10.1  供应商应填写询价通知书中第八篇“响应书、响应一览表和响应分项报价表”中的各种表，注明提供的货物，货物简介，原产地，数量和价格；并按上述表格格式填写。

11 响应报价

11.1  供应商应在响应文件所附的响应分项报价表上写明拟提供的合同货物的单价，分项总价和响应
总价。如果单价与分项总价或响应总价有出入，以单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。
11.2  本询价通知书所列的全部条款凡涉及报价的，供应商均应在报价中计列。供应商的报价采购人认为是各项费用和含税综合计算的结果，且该报价为固定价，成交后在合同有效期内价格不变。

11.3  供应商承担全部材料、制造、外购件、电气设备、出厂前预组装、试验、防腐、专用工具、备品备件、出厂验收、包装、保险、运输、装卸、中转、存储、交货、安装现场服务等所发生的

一切费用。

11.4  响应分项报价表应按下列项目填写：

1）货物的出厂价(包括制造中所需零配件和原材料已交及未交的进口税，产品税，销售税和其它税费)。        

2）货物交至项目现场的运保费、装卸费以及可能产生的相关费用。

3）安装、调试、生产厂家验收、培训服务及技术规格中规定的其它服务费。
（注：凡是需要进行项目培训的应为安装现场培训。如需要去厂家培训、考察、验收等，异地费用不包含在总响应报价中，既不列入政府采购项目支出。）

11.5  供应商根据第11.1款做出的价格分项报价仅供采购代理机构评标时使用，在任何情况下不限制采购人以不同的条件成交的权利。
11.6  关于供应商响应设备为（或含有）节能、环保、自主创新产品采用最低评标价法评标的项目，按以下规定执行：

1）、对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其响应价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，响应文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号文件）》；
2）、对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其响应价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，响应文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号文件）》。
3）、对于供应商所提供产品纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的产品，按照《财政部关于印发〈自主创新产品政府采购评审办法〉的通知》（财库[2008]30号）文件规定执行。采购项目或者分包中既包含自主创新产品也包含非自主创新产品的，只对纳入《政府采购自主创新产品目录》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
4）、对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
5）、提供产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。
注：如符合以上情况的产品均需在响应文件中提供国家颁布相关资质证明。
6）、根据财库〔2020〕46号、吉财采购[2022]478号文件规定，对小型和微型企业的产品给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。根据财库【2014】68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
7）、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

8）、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
　　联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受(财库〔2020〕46号)第四条、第九条规定的扶持政策。
　　组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
9）、本条款中6）、7）和8）两种价格扣除规则不得同时适用。
注：A、价格扣除的依据，第1）至4）条提供货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。第6）条提供《中小企业声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。第7）条提供联合协议、各成员中小企业声明函(如有)及投资关系情况说明。第8）条提供《残疾人福利性单位声明函》。
B、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
12 询价货币

12.1  响应书、响应一览表及响应分项报价表上的价格须以人民币报价，以其它货币形式标价的响应将予以拒绝。

13 供应商的合格性和资格证明文件（按询价通知书要求提供但不限于此，并列出目录）：

13.1  根据第13.2款规定，供应商须提交证明其有资格进行响应和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

13.2  供应商提供的履行合同的资格证明文件：
若供应商按合同提供的货物不是供应商制造或生产的，那么供应商须得到货物制造商或生产商就该次响应的正式授权以向中华人民共和国提供这些货物；

供应商营业执照副本；

供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明；

响应型号规格产品业绩表；
工厂人员/生产设备情况简介；

询价通知书要求的其它证明文件和资料。
14 货物的合格性并符合询价通知书规定的证明文件（按询价通知书要求提供但不限于此，并列出目录）：

14.1  供应商须提交证明其拟供合同项下货物和辅助服务的合格性并符合询价通知书规定的证明文件，

作为响应文件的一部分。

14.2  证明文件应包括响应分项报价表中对货物和服务原产地的证明，并要由装运时出具的原产地证

书证实。

14.3  证明货物和服务与询价通知书的要求相一致的文件，可以是文字资料，图纸和数据，它包括：

 货物硬件设备清单及主要技术指标和产品性能、特点、保修期的详细说明；

 确保设备安装调试验收合格的配套安装材料清单（材料名称、型号及数量等）；

 系统和各种设备的测试项目及所需配备的日常维护仪表的规格清单和综合单价；

 为使货物正常，连续地使用，应提供在保修期结束后持续供应备品备件的能力证明；配详

细清单，列明使用寿命、及综合单价或收费标准；

 技术规格偏离表（响应产品的技术规格若与询价通知书中要求有差异，须在该表中明确说明）；

 售后服务措施及承诺（按询价通知书第十篇中格式）；

 响应产品生产质量管理、控制情况简介；

 技术建议书；

 根据询价通知书中规定的技术和售后服务的要求，逐条对要求的技术规格和服务进行评议，
指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应的技术应答；

10) 其它文件和资料。

14.4  为说明第14.3中（9）款的规定，供应商应注意询价通知书在技术规格中所指出的工艺，材料和设备的标准和商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。供应商可提出替代标准，商标或样本目录号码，但该替代对象应相当于或优胜于技术规格中的规定，以使采购人满意。

15 响应保证金

15.1本项目不收取响应保证金

16 响应有效期

16.1  响应文件将在询价日期后90天内有效。响应有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。在响应有效期内，供应商不得要求更改、修改响应文件或撤回响应文件。

16.2  在特殊情况下，采购代理可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

17 响应文件的式样和签署

17.1  供应商应按照本须知的要求编制响应文件，逐项逐条响应询价通知书。

17.2  供应商应准备一份正本和三份副本（电子版一份）响应文件，在每一份响应文件上编上页次，装订成册，并要明确注明“正本”和“副本”，一但正本和副本发现差异，以正本为准。

17.3  响应文件正本须打印或用不退色墨水书写并由法定代表人或经其正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将法定代表人“授权委托书”以书面形式附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。未经有效签署的响应文件将被作为非响应性响应而被拒绝。
17.4  除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应

文件人在旁边签字才有效。

D 响应文件的递交

18 响应文件的密封和标记

18.1  供应商应将响应文件正本和所有副本分开密封装在单独的信封中，并在信封上标明“正本”或“副本”，然后再将所有信封装在一个外信封中。

  内外信封均应：

按第三篇“响应资料表”所示地址递交采购代理机构。

标明项目名称、项目编号及“响应资料表”中规定的询价响应日期和时间前“不准启封”的字样。
写明供应商名称和地址，以便原封退还迟交的响应文件。

  如果外信封未按第18.2款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。 

对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

 开标一览表，以单独信封密封，并独立于响应文件之外。 

19 递交响应文件的截止时间

19.1  采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于第三篇“响应资料表”中规定的截止时间。

19.2  采购代理机构可按照第7款的规定修改询价通知书并酌情延长提交响应文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的响应截止时间履行。

20 迟交的响应文件

20.1  根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交响应文件的截止时间交到的响应文件。

21 响应文件的修改和撤回

21.1  供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在提交响应文件截止时间前收到该修改或撤回的书面通知。

21.2  供应商对响应文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备，密封，标注和递送。

21.3  响应截止时间后不得修改响应文件。

21.4  供应商不得在响应截止日起至第16款规定的响应文件有效期期满前撤销响应文件。

21.5  不论成交与否，被采购代理机构接受的响应文件一律不予退还。

21.6  经供应商确认的响应文件具有法律效力。与采购代理机构及采购人的任何个人的口头协议均不能影响响应文件的任何条款与内容。

E 询价与评审

22 询价

22.1  采购代理机构在供应商代表出席的情况下，在第三篇“响应资料表”规定的地点和时间开标，出席代表须登记以示出席。

22.2  按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应将不予开封。

22.3  询价时，采购代理机构将当众宣读供应商名称、响应价格、折扣、书面修改和撤回响应的通知及采购代理机构认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的折扣评标时才能考虑。

22.4  采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3款的规定在开标时宣读的全部内容。 

23 评审过程的保密性及纪律性
23.1  询价小组及工作人员从响应截止日期到授予合同时止，有关响应文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给供应商或与上述工作无关的单位和个人。

23.2  供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

23.3  供应商不得串通作弊、哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

23.4  响应不得采用不正当手段妨碍、排挤其它供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

23.5  供应商不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

23.6  供应商若违反上述要求，其响应将被废除。

24 响应文件的澄清

24.1  为有助于对响应文件的审查、评估和比较，询价小组可以请供应商澄清其响应内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，但不得要求或提出改动价格或对响应内容进行实质性的修改。

25 响应文件的初审

25.1  询价后，询价小组将审查响应文件是否完整；是否恰当地签署；有无计算上的错误；是否编排有序等。

25.2  对响应文件进行详细评估之前，询价小组将确定每一响应文件是否对询价通知书的要求做出了实质性的响应。所谓做出实质性响应的响应是指与询价通知书要求的关键条款、条件和规格相符，无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与询价通知书有实质不一致，限制了合同项下买方的权利和卖方的义务，或对该重大偏离的修改对提交了实质性响应的响应的其他供应商不公平。询价小组决定响应文件的响应性是基于响应文件的内容本身而不靠外部的证据。

25.3  询价小组将拒绝被定为非响应性的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为响应性响应。

25.4  询价小组将对确定为实质上响应的响应进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

当单价和数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

25.5 询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

25.6  询价小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的，微小的，非正规的，不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。
25.7  询价结束，询价小组将对供应商的响应书进行初步评审。
供应商若不符合下述要求中任何一项，其初步评审不合格，响应按废标处理：

（1） 响应有效期不足的； 

（2） 未按照询价通知书规定要求签署、盖章；

（3） 未按照询价通知书规定提供合格的法定代表人授权书或法定代表人授权人的转授权书的；

（4） 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

（5） 响应文件中提供虚假或失实资料的；

（6） 供应商以明显低于成本价的价格恶意参与响应的；

（7） 不符合法律、法规。

初审表
	审查内容
	供应商

	资格性审查
	1.具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照等证明文件；
	

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具的财务审计报告或开标前三个月内供应商基本户开户银行出具的资信证明；
	

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书，格式自拟；
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
	

	
	5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺书，格式自拟；
	

	
	6.符合申请人资格要求中“3.本项目的特定资格要求”的证明材料；
	

	
	7.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺书，格式自拟；
	

	
	8.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；提供承诺书，格式自拟。
	

	符合性审查
	1.投标报价符合询价通知书中的规定；
	

	
	2.响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	
	3.响应文件中应包含询价通知书中提供的格式文本，符合询价通知书规定；
	

	
	4.供应商按照询价通知书规定要求签署、盖章；
	

	
	5.提交的投标价格为非可调整的价格；
	

	
	6.符合询价通知书中合同履行期限（交货期）的要求；
	

	
	7.对询价通知书的实质性要求作出响应；
	

	
	8.供应商不存在串通投标行为。
	

	结论
	

	询价小组：


注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。

26 对响应文件的评估和比较

26.1  询价小组将对根据第25款得出的响应性响应进行详细评估和比较。

26.2  评审的基础是供应商须知第11款规定的响应报价。

26.3  在评审时，除考虑供应商的报价之外，还要考虑下列因素进行综合评定：

响应文件中注明的交货期；

交货运输、安装调试、验收及培训的服务承诺；

与合同条款规定的付款条件的偏差；

所投货物技术偏差和提供售后服务的情况；

响应商与制造商在类似项目上的资质、业绩及经营信誉等。

27 评标原则、标准

27.1  原则：对所有供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准。

27.2  标准：评审严格按照询价通知书的要求和条件进行。

F 授予合同

28 授予合同的准则

28.1  除第30款规定外，询价小组将合同授予其响应符合询价通知书要求，并且能圆满地履行合同，对采购人最为有利的，最低评审价的供应商。(采购人授权询价小组确定成交人)
29 资格后审

29.1  在没有进行资格预审的情况下，询价小组将对所选择的提交了响应性响应的最低评标价的供应商是否有资格能圆满地履行合同做出确认。

29.2  审查将采取实地考察、审查响应文件原件（如资质文件原件、财务报告原件、经营业绩合同原件等）以及询价小组认为必要的其他方式和内容。

 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其响应。在此情况下，询价小组将对下一个最低评标价的供应商的能力做类似的审查。

30 采购人在授予合同时变更采购货物数量的权利

30.1  采购人有权在授予合同时按第三篇“响应资料表”规定的幅度内报经政府采购监督管理部门批准后对货物的数量和服务予以增减，并以原来的单价进行计算。

31 成交通知
31.1  响应文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知成交人其响应被接受。

31.2  采购代理机构向成交人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的供应商其响应未被接受而不提原因。

31.3  成交人接到成交通知后，必须在五天内，派授权代表到采购代理机构指定地点领取成交通知书。

31.4  成交通知书是合同的一个组成部分。

31.5  成交人在领取成交通知书时须向代理机构出示成交服务费的缴纳凭证，如未按询价通知书中的金额足额缴纳，采购代理机构不予发放成交通知书，由此所造成的损失由成交单位自行承担。
32 签署合同

32.1  成交人在收到成交通知书后五天内，应派授权代表与采购人商讨、签订合同。供应商成交后不得拖延或拒绝签署合同。

33 履约保证金：无
34 成交服务费

34.1成交人在接到成交通知书后，须向采购代理机构足额缴纳成交服务费，收费标准，向成交人收取采购代理机构服务费，收费标准：货物和服务类按采购预算金额的1.2%收取；中标服务费金额不足人民币3,000.00元的，按人民币3,000.00元收取。

34.2  成交服务费的收取应按招标委托协议办理。

34.3  成交服务费只接受电汇形式。

35 询价小组评审中发现供应商有下列情形之一的，应当认定属于串通行为，相关供应商的响应文件将被否决，并在评审报告 （评标纪要）中准确记录。

35.1 两家以上（含两家）供应商的响应文件中相同错误三处以上（含三处）；
35.2 两家以上（含两家）供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；
35.3 两家以上（含两家）供应商响应文件相关内容的段落、字句、错别字等相同；
35.4 供应商串通的其他情形。
36 其他要求：
36.1 供应商应对“技术需求”的所有要求进行响应，不可以只对其中的一种或几种。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
36.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如需要采购代理机构协助完成此项工作，采购人请在签订完合同后第一时间联系该项目负责人。
36.3供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询请参照财库【2016】125号文件。信用信息查询渠道及截止时点：1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网【www.ccgp.gov.cn）；2、截止时点：2024年10月23日13时30分（由采购人或者采购代理机构查询）。

第三篇 响应资料表

    本表关于要采购的货物的具体资料是对第二篇“供应商须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。      
	条款号
	内  容

	总  则

	1
	采 购 人：珲春市卫生健康局
项目名称：珲春市海东社区卫生服务中心建设项目医疗设备采购项目（第一批） 

项目编号：0773-2441GNJLHWXJ5742/02  
资金来源：其他财政资金

	4
	采购代理机构名称，地址，电话，传真：
采购代理机构名称：中金招标有限责任公司

地址：长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室（生态大街与天工路交汇）

邮编：130022

联系人：武娜、高欢
传真：0431-81150785  电话：0431-81150785

	响应文件的组成

	16.1
	响应有效期：自开标之日起九十(90)天

	17.2
	响应文件份数：一(1)份正本，三(3)份副本，电子版文件一（1）份；

	响应文件的递交

	18.2
	响应文件将递交以下地址即开标地点
地址：珲春市公共资源管理中心（地址：吉林省珲春市龙源东街1066号，珲春市政务中心4楼）逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受

	19.1
	截标时间：2024年10月23日  13:30时（北京时间）

	开标与评标

	22.1
	询价响应时间：2024年10月23日 13:30时（北京时间）
询价地点：珲春市公共资源管理中心（地址：吉林省珲春市龙源东街1066号，珲春市政务中心4楼）逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受

	授予合同

	28.1
	本项目采用最低评标价的评标方法

	30.1
	数量增减变更：10%。

	33
	采购人有权按照自行选择的方式签署合同


第四篇 合同条款（参考格式）

政府采购合同条款及格式
合同编号：

签订地点： 

签订日期：

采购任务编号：

          （需方）需求的“             ”（货物名称）经        以编号为      的招标文件在国内公开招标，经评标委员会评定                        （供方）（包号）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、货物名称、产地、规格、数量 

	货物名称
	产地
	规格
	数量
	单价(元)
	小计金额(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、合同价款

2.1合同总价：人民币（大写）              元，（小写）            元。

三、交货地点及交货时间

3.1交货时间及地点：

3.1.1合同履行期限：。

3.1.2地点：。
    四、付款：。

五、施工：（严格执行国家相关标准）

六、验收（严格执行国家相关标准）

1.乙方应在约定的期限内按甲方订货限期要求将产品送至甲方指定的地点。装车、运输、保险等费用由乙方承担。

2.乙方应按约定的数量交付产品。

七、知识产权及有关规定

7.1 供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

八、伴随服务

8.1供方还应提供下列服务：货物的运输、装车、运输。

8.2上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

质量保证期及售后服务

9.1质量保证期：整机免费保修一年。
9.2厂家提供现场操作培训，售后服务由厂家直接负责，24小时响应，提供设备的正常运行，成交方负责承担设备相关验收费用。
十、供方履约延误

10.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

10.2 如供方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同。

10.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

十一、误期赔偿

11.1除合同第14条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

11.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

11.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

11.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

履约保证金（本项目不适用）
十三、不可抗力
    13.1 如果供需双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括供需双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、税费

    14.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

    14.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

14.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

十五、争端的解决

    15.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

15.2 如果调解不成，供需双方的任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

15.3诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

15.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十六、违约终止合同

    16.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

   （1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

   （2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

   （3）如果需方认为供方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

16.2 如果需方根据上述第16.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

十七、破产终止合同

17.1 如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十八、合同转让和分包
18.1 供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

十九、需要补充的合同条款
19.1 根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十、适用法律

20.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十一、合同生效

    21.1 本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且采购方收到供方提交的履约保证金后生效。 

二十二、合同附件

22.1下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件及澄清、补充文件；

2、供方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；        

3、产品样本（与合同配置不符之处，以合同为准）；

4、中标通知书；

5、政府采购验收报告单；

6、合同的其他附件：

上述合同附件如果有不一致之处，以日期在后的和对需方有利的为准。

二十三、合同修改

23.1除供需双方和采购方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十四、合同备案

24.1自本合同订立之日起七个工作日内，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十五、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指供需双方。
需方：                                  供方：

地址：                                  地址：

法定代表人 ：                           法定代表人 :              

或授权委托人：                          或授权代理人：

签字日期：                              签字日期：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

帐户名称:                               帐户名称：

帐号：                                  帐号：
第五篇 货物需求一览表

采 购 人：珲春市海东社区卫生服务中心建设项目医疗设备采购项目（第一批）
项目编号：0773-2441GNJLHWXJ5742/02  
	采购货物名称
	技术规格与要求
	备注

	珲春市海东社区卫生服务中心建设项目医疗设备采购项目（第一批）
	详见第六篇
	无

	付款方式：货到验收合格后支付合同价款的90%，其余部分1年内付清。
合同履行期限（交货期）：合同签订后30日内交货并安装调试合格。

质量保证期：整机免费保修一年。

售后服务：

厂家提供现场操作培训，售后服务由厂家直接负责，24小时响应，提供设备的正常运行，成交方负责承担设备相关验收费用。


 技术规格与要求

02包：设备名称：数字化摄影X射线系统（DR）     数量：1套

1.1设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。

1.2、为了保证设备稳定性和兼容性，整套设备中，要求高压发生器，平板探测器，机械系统，限束器，为DR整机制造商原厂生产。

二、主要配置和技术参数要求：

2.1、高压发生器装置：

2.1.1、逆变频率：≥400KHZ


2.1.2、管电压可调范围：≥40-150KV

2.1.3、最大输出电流：≥500mA

2.1.4、最短曝光时间：≤1ms

2.1.5、最小时间电流积：≤0.1mAs

2.1.6、最大时间电流积：≥630mAs

2.1.7、具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种

2.1.8、高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数。

2.1.9、配备硬件电离室，具备AEC功能

2.2、平板探测器：

2.2.1、材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）

2.2.2、结构：移动式平板探测器

2.2.3、总像素：平板≥750万

2.2.4、最小像素尺寸：≤140μm

2.2.5、有效数据位数：≥16bit

2.2.6、空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm。

2.2.7、从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s

2.2.8、平板探测器重量≤4.2kg

2.2.9、平板探测器表面承重：≥200kg

2.2.10、获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证

2.2.11、平板防水防尘等级：≥IP54

2.2.12、成像时间:≤6s

2.2.13、最大电池容量的最大曝光时间：≥800 次或 ≥4 h

2.3、X射线管：

2.3.1、要求为原装进口 

2.3.2、双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

2.3.3、管套热容量：≥1250kHu

2.3.4、阳极最大转速：≥3200r/min

2.3.5、阳极热容量：≥130kHu

2.3.6、靶角：≤12°

2.3.7、焦点额定功率：小焦点≥15kW；大焦点≥30kW

2.3.8、最大管电流:≥500mA

2.4、X射线管支撑装置：

2.4.1、类型：落地式、非U臂或UC臂机架，

2.4.2、无需天轨即可完成安装

2.4.3、球管沿水平轴旋转≥±180°

2.4.4、球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°

2.4.5、球管垂直移动范围≥1400mm

2.4.6、球管垂直移动到最低处≤380mm（球管中心距地）

2.4.7、具备手动控制球管垂直运动功能

2.4.8、机头具备感应把手，可单手触控解锁，并可同时控制球管沿立柱的垂直向与横向运动

2.4.9、具有一个动作即可完成X射线管升降、X射线管纵向运动、X射线管垂直旋转的运动解锁装置

2.5、摄影床

2.5.1、固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定

2.5.2、床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm

2.5.3、床面高度：≤650mm

2.5.4、床面下表面至片盒上表面的距离应小于60mm

2.5.5、承重：≥220kg

2.5.6、固定滤线栅栅密度≥40L/cm 

2.5.7、固定滤线栅尺寸≥470×450mm

2.5.8、探测器托盘中心位置覆盖范围≥1000mm

2.5.9、片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向

2.5.10、高压内置：体现一体化设计，高压内置于床下，操作更便利

2.6、立式平板探测器摄影架

2.6.1、平板探测器垂直移动范围≥1510mm

2.6.2、平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地）

2.6.3、具备手动控制平板探测器垂直运动功能

2.6.4、片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向

2.7、限束器

2.7.1、固有滤过(70kV): ≤1.3 mmAl

2.7.2、具备内置不遮挡光野的可调式附加滤过板：1.5mmAl/2.0mmAl

2.7.3、最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm

2.7.4、最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm

2.7.5、光野指示灯：LED

2.7.6、光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s

2.8、图像采集工作站

2.8.1、控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件

2.8.2、一体化工作站，各功能非模块设计。

2.8.3、一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全。

2.8.4、操作系统：Windows，全中文操作界面

2.8.5、硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″

2.8.6、病人数据输入：鼠标、键盘

2.8.7、配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。

2.8.8、具备患者信息登记、编辑功能

2.8.9、具备曝光参数调节功能

2.8.10、具备3D投照体位示意图 

2.8.11、图像显示/查看/处理

2.8.12、图像支持任意角度旋转

2.8.13、胶片打印排版，支持不同病人拼图打印

2.8.14、图像删除原因统计功能等

2.8.15、数据备份定期提醒，自动清理

2.8.16、具备栅影抑制功能

2.8.17、为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能

2.8.18、具备远程PC端DICOM阅片功能

2.8.19、具备远程手机移动端DICOM阅片功能

2.8.20、软件支持3台以上打印机链接

2.8.21、具备辐射剂量面积指示，并在图像上显示

2.8.22、具备常规模式、急诊模式、体检模式，儿童检查模式。

配置要求：

2.9.1、无线平板探测器

2.9.2、电离室

2.9.3、图像采集工作站主机及显示器
本项目为最低评标价法，所有技术规格与要求都是实质性条款，必须全部满足，不允许有偏离项，否则为无效投标。

第七篇  成交服务费承诺书
致：中金招标有限责任公司

我们在贵司代理的         项目（设备）采购中若获成交（询价通知书编号：        ），我们保证在收到成交通知书后5个日历日内按询价通知书的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即中金招标有限责任公司指定的银行帐号，一次性支付成交服务费。
特此承诺。

承诺方法定名称：                            

地址：                                      
电话：                                      

传真：                                      

电传：                                      

邮编：                                      
承诺方授权代表签字：           （承诺方盖章）

承诺日期：                                  

第八篇  附表

目录

1. 响应书格式

2. 响应一览表格式

3. 响应分项报价表格式

4. 货物说明一览表格式

5. 商务条款偏离表格式

6. 技术规格偏离表格式

7. 响应保证金银行保函格式

8. 法人/负责人代表授权书格式

9. 履约保证金保函格式

10.售后服务措施及承诺格式

11.资格证明文件格式

11-1 制造商出具的代理授权书格式

11-2 制造商资格声明格式

11-3 贸易公司（作为代理）的资格声明格式（如果有）
1. 响应书格式
致：采购代理机构
根据贵方为    项目采购的    货物的询价邀请    （项目编号和包号），签字代表        （职务）经正式授权并代表供应商      （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份（电子版一份）：

响应一览表；

响应分项报价表；

货物说明一览表；

技术规格偏离表；

商务条款偏离表；

合同条款响应一览表；

成交服务费承诺书；

资格证明文件；

询价通知书中响应须知要求的所有文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：

所附响应分项价格表中规定的应提交和交付的货物响应总价为_______（大写）。        

供应商将按询价通知书的规定履行合同责任和义务。

供应商已详细审查全部询价通知书，包括澄清函和修改文件（若有）以及全部参考资料和有关附件。供应商完全清楚其应放弃提出一切引起含糊不清或误解的权利。

本响应自询价日起有效期为          日历日。

供应商同意提供按照买方可能要求的与其响应有关的一切数字或资料，并对买方可能不接受最低价授标及任何响应表示理解。

与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（公章）：                           地址：                          

电话：                                        传真：                          

授权人签字：                         

    2. 响应一览表格式

项目名称：                       项目编号：        
供应商名称（公章）：                                

	货物名称
	制造商名称
	规格及型号
	数量
	单价
	响应总价
	合同履行期限（交货期）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：￥


注：

响应一览表一式一份；

响应货币为人民币；如果单价与总价不符，以单价为准；

响应单价及总价的报价方式为货物送交合同指定的最终交货地点，含安装费等在内的综合价；

响应总价应包括如果授予合同将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其他税；

此表应按“供应商须知”的规定密封标记。

供应商被授权人/负责人盖章并签字：                 

日期：                 
3. 响应分项报价表格式

项目名称：                      项目编号：         
供应商名称（公章）：                                

设备材料列表价：

	序号
	部件名称
	产地规格型号
	技术描述
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


其它分项报价表：

	序号
	报价项目
	内容和标准
	报价
	备注

	1
	运保费
	
	
	

	2
	货物验收费
	
	
	

	3
	装卸、存储费
	
	
	

	4
	安装调试费
	
	
	

	5
	培训服务费
	
	
	

	6
	技术服务费
	
	
	

	7
	备件、易损件费
	
	
	

	8
	其它费用
	
	
	

	
	合计
	
	
	


价格汇总表：

	响应总价（设备材料总价和其它分项报价表之和）
	
	    备注

	
	
	


注：1.价格应按照供应商须知第11款的要求报价。

2.设备列表中的报价请参照询价通知书第八篇技术规格与要求列出的清单，按给出的格式报价，应包括随机附件、保证设备正常运行所需备件、专用电线、电缆和专用工具等。 

3.供应商应承担全部材料、制造、外购件、电气设备、出厂前预组装、试验、防腐、专用工具、备品备件、出厂验收、包装、保险、运输、交货、装卸、存储、中转、安装现场服务及响应等所发生的一切费用。响应全部以人民币报价，本询价通知书所列的全部条款凡涉及报价的，供应商都应在报价中计列，供应商的报价，采购代理机构认为是各项费用和含税综合计算的结果，且该报价为固定价，成交后在响应有效期内价格不变。

4.分项报价的单价为供货到合同指定地点，含安装费等在内的综合单价。

5.供应商推荐可能用到的，满足询价通知书技术要求，而表中未列出的型号规格产品，可按上表格式另列表格描述，供采购人备选。

供应商授权人签字：               

日期：               

4. 货物说明一览表格式

项目名称：                       项目编号：        
供应商名称（公章）：                                

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	单位
	交货期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商被授权人/负责人签字：                

时间：                

5. 商务条款偏离表格式

项目名称：                      项目编号：           

供应商名称(公章)：                                   
	序号
	询价通知书
	响应文件
	偏离情况
	偏离说明

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
	根据实际情况此处填写正偏离、负偏离或无偏离
	填写说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


注： 

商务上，响应文件与询价通知书有差异之处，均应统一汇总说明到“偏离表”中。

供应商被授权人/负责人签字：             

日期：____________
6. 技术规格偏离表格式

项目名称：                      项目编号：         

供应商名称(公章)：                                 

	序号
	品目号
	采购规格
	响应规格
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	此处填写正偏离、负偏离或无偏离
	此处填写证明资料所在响应文件中的页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 

技术上，响应文件与询价通知书有差异之处，均应统一汇总说明到“偏离表”中。供应商应对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对询价通知书的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。
供应商被授权人/负责人签字：                 

日期：                 
7. 响应保证金银行保函格式（不适用）
银行编号：
开具日期：
受益人： 采购代理机构    询价通知书编号为___________提供_____(货物名称)的保证金。

本保函作为      (供应商名称)对买方询价通知书编号为     的询价邀请提供     (货物名称)的响应保函。

______(开具行名称)无条件地、不可撤销地保证本行或其继承人和其受让人，一旦收到贵方提出的下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付响应保证金，金额为            ：
从询价日起至响应文件有效期期满前，供应商撤回响应；或

在收到成交通知后，成交人未按规定与买方签订合同；或

在收到成交通知书后7天内，未按规定向采购代理机构缴付成交服务费。
     本保函自响应日起到响应有效期满后二十八（28）天内有效，以及贵方和供应商同意延长的并通知本行的期限内继续有效。

开具行名称：                              

签字人的印刷字体姓名和职务：____________

公章：                                    

8. 法人/负责人代表授权书格式
   本授权书声明：注册于          的         公司的在下面签字的         （法人代表姓名、职务）代表本公司授权         （单位）的在下面签字的          （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                  项目的合同响应及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年       月        日签字生效，特此声明。  

（附法人代表和被授权人身份证复印件）
法人/负责人代表签字盖章：                   

被授权人签字：                       

见证人签字：                         
职务：                               

单位名称：                           
地址：                               

9. 履约保证金保函格式（不适用）
开具日期：             

受益人： 买方

______号合同履约保函

本保函作为贵方与卖方于     年    月     日就       项目项下提供       货物签订的__     ___号合同的履约保函。
     (开具银行)无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付____  _(合同总价的10%)，并以此约定如下：
卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷货物(以下简称"违约")，只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

本保证金项下的任何支付应为免税和禁止净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的收费、关税、费用或扣款，均不能从本保函中扣除。

本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在该保函项下的责任。

本保函在合同最后一批货物交货验收合格后三十（30）天内完全有效。

                                    开具行名称                   

                                                         签字(印刷体姓名和职务)_______                                                                                                 
                              公章                         

10. 售后服务措施及承诺格式

项目名称：                      项目编号：         

供应商名称（公章）：                                

	安

装

调

试
	

	售

后

技

术

维

护

服

务
	

	培

训

事

项
	


供应商授权人签字：             

日期：____________

11. 中小企业声明函
（如果是，提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

（标的名称） ，属于（询价通知书中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；   

（标的名称） ，属于（询价通知书中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型 企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

2.本项目采购标的所属行业：工业类。
12.残疾人福利性单位声明函
（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：                                    

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   字）：                                

日期:     年   月   日

13.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

附：中小企业划型标准规定　

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

中金招标有限责任公司编制


